更正公告

| 采购项目名称 | 达州职业技术学院科研仪器设备采购及相关服务 （第二次） | 采购项目编号 | 5117012021000196 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购方式 | 询价 | 行政区划 | 达州市 |
| 公告类型 | 更正公告 | 公告发布时间 |  |
| 采购人 | 达州职业技术学院 | 更正公告 |  |
| 采购代理机构 | 达州市政府采购中心 | 项目包个数 | 1 |
| 原公告类型 | 采购公告 | 原公告发布时间 |  |
| 更正事项和内容 | 各潜在供应商： 1、现将本项目采购文件第五章采购项目技术、商务及其他要求中一、技术参数及要求 作出如下更正，详见附件； 2、本项目报名截止时间更正为2021年 5 月 26日17时。 3、本项目投标截止时间及开标时间更正为2021年 5月28日14时。 |
| 采购人地址和联系方式 | 采 购 人：达州职业技术学院 地 址：达州市通川区北外镇徐家坝路448号 联系人：吴老师；联系电话：13982874222 |
| 采购代理机构地址和联系方式 | 采购代理机构: 达州市政府采购中心 地 址：达州市马踏洞新区龙马大道与鱼泉路交叉口处新政务服务大楼 联 系 人：丁女士 联系电话：0818-3333699 |
| 采购项目联系人姓名和电话 | 采购代理机构: 达州市政府采购中心 地 址：达州市马踏洞新区龙马大道与鱼泉路交叉口处新政务服务大楼 联 系 人：丁女士 联系电话：0818-3333699 |
| 备注 | 此公告是本项目采购文件的重要组成部分，具有同等法律效力. 原公告连接: http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_xjcg/2c9240ae795d2d8401795e34542c0050.html |

附件：

科研仪器设备技术参数及要求

一、技术参数及要求

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数要求 | 数量/单位 | 行业归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △荧光分光光度计 | 一、主要特点： 1、超高信噪比：水平光束设计，大孔径的凹面光栅单色器光学系统，保证荧光分光光度计优异的发光检测效率和超高的信噪比水平，水的拉曼峰信噪比大于350:1（峰-峰）； 2、超高扫描速度：荧光分光光度计最高波长扫描速度60000nm/min,扫描速度可在1分钟内实现样品的三维荧光图谱扫描，了解样品的荧光特性； 3、超丰富的高级扫描功能：荧光分光光度计可实现荧光三维扫描功能，三维时间扫描功能，等波长差同步扫描功能，等波数差（恒能量差）同步扫描功能等； 4、多种测量附件：包括单孔样品池座、多用途荧光样品座、200µL微量离心管测量附件、毛细管微量样品测量附件、荧光样品半自动进样附件、单孔样品池适配器、膜状样品和粉状样品测量附件和护套式样品池架等； 5、内置光门装置：内置可编程光门装置，专门针对容易光反应或荧光信号不稳定的样品测量设计，通过统一样品激发检测节奏提高荧光分析精度； 6、光谱校正功能：光谱校正功能可校正仪器本身的光谱响应函数，获取样品真实的荧光光谱数据； 二、技术规格 1、激发光源和倍增管：150W高强度长寿命除臭氧型氙灯与红敏型光电倍增管； 2、信噪比：S/N≥350（P-P）； 3、激发和发射带宽：1nm/2nm/5nm/10nm/20nm； 4、波长准确性：±0.4nm； 5、波长重复性：≤0.2nm； 6、狭缝方式：独创的水平狭缝，更加节省样品使用量； 7、光谱仪：双光栅型单色器，激发光路双光束比例监视； 8、激发波长范围：200nm～900nm、零极光； 9、发射波长范围：200nm～900nm、零极光； 10、测量线性：≥0.995； 11、波长扫描速度：15/30/60/300/1000/3000/6000/15000/30000/60000 nm/min； 12、增益：高/中/低3档，可细分为1-17档； 13、光度值范围：-9999-69999； 14、最小样品量：0.5ml（使用标准10mm方形样品池）； 15、检测灵敏度：S/N>350（P-P）；S/N>1500（RMS）；S/N>15000（BG）； 16、检出极限：优于5×10-11g/mL（硫酸奎宁标准溶液）； 17、闪耀波长：激发侧300nm，发射侧400nm； 18、分辨率：1nm； 19、数据传输方式：USB2.0； 20、标准能耗：200W； 21、电源种类：交流220V/50Hz；110V/60Hz； 三、配置清单 1、荧光分光光度计主机：1台； 2、产品使用说明书：1本； 3、产品合格证明书：1份； 4、应用参考资料：1份； 5、软件U盘：1个； 6、10mm石英比色皿：2只； 7、电源电缆：1根； 8、USB电缆数据线：1根； 9、熔丝（2A与5A）：各2只； 10、装箱单：1份； 11、防尘罩：1件； 12、单孔样品池座（标配）：1个； 13、粉状荧光样品测量架：1个； 14、膜状荧光样品测量架：1个； 15、多用途荧光样品座：1个； 16、消倍频滤光片：1套（6片）； 17、含外置光纤耦合激光器连接打孔。 | 1套 | 工业 |
| 2 | △紫外可见分光光度计 | 一、技术规格 1、光学系统:双光束； 2、分光器:单单色器，象差校正型切尼尔——特纳装置； 3、设定波长范围:185～1400nm； 4、测试波长范围:185～900nm（可延伸至1400nm）； 5、衍射光栅刻线数:1300 lines/mm； 6、波长准确性:±0.1nm（656.1nm）、±0.3nm（全波段）； 7、波长重复精度:±0.05nm； 8、波长扫描速度:波长移动速度:13000nm/min;最大扫描速度：4000nm/min; ； 9、波长设定:扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位； 10、光源切换波长:和波长同步自动切换290.0nm～370.0nm； 11、谱带宽度:0.1/0.2/0.5/1/2/5nm L2/L5（低杂散光模式）； 12、分辨率:0.1nm； 13、杂散光:KCI<1%T（198nm）、NaI<0.005%T（220nm)、NaNO2<0.005%T（340nm)； 14、测光方式:双光束测光方式 ； 15、测光类型:吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）； 16、测光范围:吸光度：-5～5 Abs； 17、光度准确性：±0.002Abs(0～0.5Abs)、±0.003Abs(0.5～1Abs)、±0.006Abs(1.0～2.0Abs)、±0.3%T； 18、光度重现性：±0.001Abs(0.5Abs)、±0.001Abs(1Abs)、±0.003Abs(2Abs)、±0.1%T； 19、噪音：0.00003Abs RMS (500nm)； 20、基线稳定性：<0.0002Abs/hour； 21、基线平直度：±0.0003Abs(200～860nm)； 22、漂移：小于0.0002Abs/h； 23、基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）； 24、光源：50W卤素灯和氘灯（插座型）； 25、检测器：光电倍增管； 二、配置清单 1、主机； 2、软件：配套专用检测软件； 3、石英比色皿：2个； 三、技术服务 设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调式仪器，设备安装调试需在10日内完成。 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。 | 1套 | 工业 |
| 3 | 电化学工作站 | 一、双恒电位仪技术指标 1、零阻电流计； 2、 2，3，4电极结构； 3、浮动地线或实地； 4、两个通道最大电位范围：±10 V； 5、最大电流：±250 mA 连续（两个通道电流之和）, ±350 mA 峰值； 6、槽压：±13 V； 7、恒电位仪上升时间：小于1ms,通常0.8ms； 8、恒电位仪带宽（-3分贝）：1 MHz； 9、所加电位范围：±10 mV,±50 mV,±100 mV,±650 mV,±3.276 V,±6.553 V,±10 V； 10、所加电位分辨：电位范围的0.0015%； 11、所加电位准确度：±1 mV,±满量程的0.01%； 12、所加电位噪声：<10 mV 均方根植； 13、测量电流范围：±10 pA 至 ±0.25 A，12量程； 14、测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3 fA； 15、电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6 A/V时为0.2%，其他量程1%； 16、输入偏置电流：<20 pA； 二、恒电流仪技术指标 1、恒电流范围：3 nA–250 mA； 2、所加电流准确度：如果电流大于 3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20 pA； 3、所加电流分辨率：电流范围的0.03%； 4、测量电位范围：±0.025V，±0.1V，±0.25V，±1V，±2.5V，±10V； 5、测量电位分辨率：测量范围的0.0015%； 三、Electrometer:电位计技术指标 1、参比电极输入阻抗：1e12 欧姆； 2、参比电极输入带宽：10 MHz； 3、参比电极输入偏置电流：<= 10 pA @ 25°C； 四、波形发生和数据获得系统技术指标； 1、快速信号发生更新速率：10 MHz，16位分辨； 2、快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点； 3、外部信号记录通道最高采样速率1M Hz； 4、可拓展扫描电化学显微镜功能； 五、其他要求 1、自动或手动iR降补偿； 2、电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度； 3、电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度； 4、外部电位输入； 5、电位和电流的模拟输出； 6、可控电位滤波器的截止频率：1.5 MHz, 150 KHz,15 KHz,1.5 KHz,150 Hz,15 Hz,1.5 Hz,0.15 Hz； 7、可控信号滤波器的截止频率：1.5 MHz, 150 KHz,15 KHz,1.5 KHz,150 Hz,15 Hz,1.5 Hz,0.15 Hz； 8、CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理； 9、最大数据长度：256,000-16,384,000点可选择； 六、仪器可实现以下检测 1、循环伏安法（CV）； 2、线性扫描伏安法（LSV）#； 3、阶梯波伏安法（SCV）# 4、Tafel图（TAFEL）； 5、计时电流法（CA）； 6、计时电量法（CC）； 7、差分脉冲伏安法（DPV）#； 8、常规脉冲伏安法（NPV）#； 9、差分常规脉冲伏安法（DNPV）#； 10、方波伏安法（SWV）#； 11、交流（含相敏）伏安法（ACV）#； 12、二次谐波交流(相敏)伏安法(SHACV)#； 13、傅里叶变换交流伏安法（FTACV）； 14、电流-时间曲线（i-t）； 15、差分脉冲电流检测（DPA）； 16、双差分脉冲电流检测（DDPA）； 17、三脉冲电流检测（TPA）； 18、积分脉冲电流检测（IPAD）； 19、控制电位电解库仑法（BE）； 20、流体力学调制伏安法（HMV）； 21、扫描-阶跃混合方法（SSF）； 22、多电位阶跃方法（STEP）； 23、交流阻抗测量（IMP）； 24、交流阻抗-时间测量（IMPT）； 25、交流阻抗-电位测量（IMPE）； 26、计时电位法（CP）； 27、电流扫描计时电位法（CPCR）； 28、多电流阶跃法（ISTEP）； 29、电位溶出分析（PSA）； 30、电化学噪声测量（ECN）； 31、开路电压-时间曲线（OCPT）； 32、恒电流仪； 33、RDE控制（0-10V输出）； 34、任意反应机理CV模拟器； 35、交流阻抗数字模拟器和拟合程序。 | 1套 | 工业 |
| 4 | 氙灯光源 | 一、主要特点 1、内置触发器，避免光源室与电源之间传递高压造成安全隐患； 2、色温高达6000K，模拟太阳光； 3、制冷方式采用进口风扇循环制冷； 4、有远距离触发装置，避免高压造成安全隐患； 5、光照头可以360度任意旋转并且能自由伸缩探出深度； 6、数字电流表显示电流，电流和光强都可调； 7、有滤光片安装位，可串联多级滤光片； 二、技术指标 1、输入功率：220W-500W（可调）； 2、光输出形式：60mm（可调）； 3、光柱输出角度：360°任意旋转； 4、光输出口径：50mm； 5、平均光输出功率 (Watts)： 500w-2000w/㎡(可调)； 6、色温：6000K； 7、电流调节范围：13-25A； 8、电流显示：数字电流表显示； 9、发光光谱范围(nm)：300-2500nm； 10、内置三维精密调整平台：精准调整光路； 11、光源稳定度：<±0.5%； 12、调整旋钮：带刻度； 13、冷却方式：循环风冷； 14、滤光片安装位：有； 15、滤光片配置：AM1.5G； 16、电控箱尺寸：370mmx300mmx170mm； 17、灯头箱尺寸：440mmx170mmx170mm； 18、工作时间：可连续工作； 19、灯泡寿命：>1000小时。 | 1套 | 工业 |